| Курс: | «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на объектах ядерного топливного цикла» |
| --- | --- |
| Модуль 7: | Организация радиационного контроля на объектах использования атомной энергии |

| Автор | Лялин Андрей Владимирович |  |
| --- | --- | --- |
| Рецензенты |  |  |
| Длительность (рекомендуемая) |  | 4 часа |
| Главная цель |  | По окончании изучения темы обучаемый получит представление об организации радиационного контроля на объектах ядерно-топливного цикла. |
| Промежуточные цели |  | - Знать, что такое радиационный контроль объекта, цель радиационного контроля, основные задачи радиационного контроля. - Иметь представление о зонах возможного радиационного воздействия на человека, основные факторы радиационного воздействия объекта на персонал. - Знать нормативные и методические документы, обеспечивающие радиационный контроль. - Знать направления и виды радиационного контроля. - Познакомиться с приборами и методами радиационного контроля. |

Контроль радиационный – это получение информации о радиационной обстановке в организации, окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль).

Цель радиационного контроля – получение информации об индивидуальных и коллективных дозах облучения персонала, пациентов и населения, а также показателях, характеризующих радиационную обстановку.

Зоны возможного радиационного воздействия на человека.

- За пределами зоны наблюдения объекта использования атомной энергии (далее то тексту ОИАЭ) – минимальное радиационное воздействие.

- Зона наблюдения – воздействие возможно только в случае запроектной аварии на ОИАЭ I категории радиационной опасности.

- Санитарно-защитная зона – проживание запрещено, работники выполняющие свои трудовые обязанности являются персоналом группы Б.

- 3 зона (категория для АЭС) ОИАЭ – радиационное воздействие позволяет работать на данных рабочих местах полный рабочий день в течение года – персонал группы А.

- 2 зона (категория для АЭС) ОИАЭ – радиационное воздействие позволяет работать с ограничением времени пребывания – персонал группы А.

Основные задачи радиационного контроля.

- Получение необходимой, достаточной и достоверной информации о значениях контролируемых радиационных параметров, характеризующих ОИАЭ.

- Оценка текущего состояния ОИАЭ и качества окружающей среды.

- Оценка доз облучения персонала и населения.

- Подготовка информации для принятия решений, направленных на поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учётом экономических и социальных факторов доз облучения населения и числа облучаемых лиц.

Нормативные и методические документы.

- № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

- № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. (ОСПОРБ-99/2010)».

- СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. (НРБ-99/2009)».

Основные факторы радиационного воздействия ОИАЭ на персонал.

- Поступление радионуклидов при вдыхании воздуха в производственных помещениях.

- Гамма излучение и нейтронное излучение от технологического оборудования.

- Бета-излучение от технологического оборудования при достаточной энергии бета-частиц.

- Поступление радионуклидов через повреждённые кожные покровы.

Основные факторы радиационного воздействия ОИАЭ на население, проживающее в зоне наблюдения.

- Выбросы радионуклидов в атмосферу.

- Сбросы радионуклидов со сточными водами.

- Миграция радионуклидов из мест хранения ЖРО и ТРО.

- Загрязнённые радионуклидами подземные воды, используемые для питьевого водоснабжения.

Направления радиационного контроля (ГОСТ 29074-91).

- Радиационный контроль ионизирующих излучений от источников любого происхождения, например от ОИАЭ.

- Радиационный контроль ионизирующих излучений в окружающей среде, то есть в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения.

- Радиационный контроль облучения персонала и населения – контроль человека.

Виды радиационного контроля (ГОСТ 29074-91).

- Мощность амбиентного эквивалентной дозы или мощность поглощённой дозы – гамма-, нейтронного и реже бета- излучения.

- Плотность потока частиц или поверхностная активность обычно - альфа и бета – излучения.

- Объёмная активность – альфа- и бета-излучающих радионуклидов.

- Удельная активность материалов.

Диапазоны радиационного контроля (ГОСТ 29074-91).

- Диапазон нормальной радиационной обстановки (НРО).

- Диапазон аварийная радиационная обстановка (АРО).

При выборе средств измерений и методик выполнения измерений необходимо обеспечить соответствие требованиям общих документов.

Для определения обоснованного объёма РК необходимо:

- определить перечень объектов контроля;

- составить перечень контролируемых радионуклидов;

- разработать схему размещения точек контроля;

- определить места измерения контролируемых параметров;

- выбрать способы и периодичность контроля;

- выбрать методы анализа отбираемых проб.

Исходные данные для выбора приборов и методов радиационного контроля.

- Методики радиационного контроля должны применяться после их метрологической экспертизы (согласования) в государственных научных метрологических центрах РФ по профилю измерений и утверждения уполномоченным органом, регулирующим соответствующий вид радиационного контроля.

- Средства измерения, используемые для радиационного контроля, должны иметь сертификат об одобрении типа средств измерения Госстандарта РФ и должны быть внесены в государственный реестр средств измерения РФ.

Если на ОИАЭ существуют статические места измерений параметров радиационного обстановки, то для снижения затрат и доз персонала службы радиационного контроля необходимо смонтировать автоматизированную системы радиационного контроля (АСРК).

В составе службы радиационной безопасности ОИАЭ должна быть создана система индивидуального контроля доз, так как индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) является обязательным для персонала группы А.

Для оперативного определения индивидуальных доз используются электронные прямопоказывающие дозиметры. Для целей текущего и аварийного определения индивидуальных доз используются пассивные накопительные дозиметры. Аварийные дозиметры должны иметь расширенную верхнюю границу диапазона, чтобы информация о дозах была достоверной в широком диапазоне доз и мощностей доз.

Одним из важнейших контролируемых параметров радиационной обстановки является объёмная активность, так как значения объёмной активности превышающие допустимые уровни могут привести к ингаляционному поступлению радионуклидов в организм, превышающего пределы годового поступления (ПГП).

Если места образования радиоактивных аэрозолей не изменяют своего местоположение, то необходимо организовать автоматическое непрерывное определение объёмной активности в составе АСРК.

Если места образования аэрозолей различны или необходим анализ образования аэрозолей, например, при превышении допустимых уровней, то необходимо организовать отбор проб на аналитические фильтры АФА.

Пробоотборные устройства для фильтров АФА бывают различных типов и конструкций, стационарные и передвижные. Приборы для измерения активности на фильтрах АФА могут быть с полупроводниковыми детекторами и с сцинтилляционными детекторами.

При применении фильтров АФА возможно существенно изменять диапазоны измерения за счёт изменения: времени отбора проб, пробоподготовки и времени измерения пробы.

Если в перечне радионуклидов образующихся на ОИАЭ существуют инертные радиоактивные газы, то в состав АСРК необходимо включать приборы для их определения.

Наиболее часто применяемыми приборами в составе АСРК являются детекторы гамма-излучения, так как гамма-излучение сопровождает почти все виды распадов радионуклидов. Если необходимо измерить гамма-излучение в произвольной точке, то необходимо применять переносные приборы. В настоящее время существует большое количество производителей, которые выпускают переносные универсальные приборы с широким набором различных блоков детектирования для различных видов излучения и с различными диапазонами измерения.

Обычно разница между, например, сцинтилляционными блоками детектирования видна даже визуально. Сцинтиллятор у чувствительных блоков детектирования значительно больше, а время измерения значительно меньше. При выборе блока детектирования необходимо поймать баланс для средств измерения 2 и 3 зоны ОИАЭ, санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения.

Если в помещениях ОИАЭ существует нейтронное излучение, то желательно его измерение производить с помощью стационарных средствами измерения нейтронного излучения входящими в состав АСРК, так как нейтронное излучение самое опасное.

Для измерения плотности потока частиц альфа-излучения используются, как правило, сцинтилляционные приборы. Их тоже достаточно легко разделить по диапазонам даже не заглядывая в паспорт. Визуально видна разница в площади чувствительной поверхности.

Для измерения плотности потока частиц бета-излучения используются как сцинтилляционные приборы, так и счётчики Гейгера-Мюллера.

Пока ОИАЭ является радиационным объектом персонал при выходе с территории и после выполнения работ должен иметь возможность измерять плотность потока частиц альфа- и бета-частиц от кожных покровов.

На ОИАЭ практически всегда образуются радиоактивные отходы. Обычно они упаковываются в бочки или невозвратные защитные контейнеры. Для учёта радиоактивных отходов на ОИАЭ должны быть установки для измерения параметров радиоактивных отходов (паспортизаторы РАО).

Для контроля радиационных параметров в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения обычно создаётся автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО). АСКРО предназначена для автоматического получения, сбора и анализа информации о степени воздействия ОИАЭ на окружающую среду.

Данные, получаемые АСКРО, используются:

- при оценке радиационной обстановки в районе расположения ОИАЭ;

- при расчёте дозовых нагрузок на население, проживающее в зоне наблюдения;

- для контроля и подтверждения нормальной работы ОИАЭ или для регистрации нарушения технологических процессов на производстве;

- для контроля и подтверждения нормальной работы ОИАЭ или для регистрации нарушения технологических процессов на производстве.

Типовой состав АСКРО.

- Сеть стационарных постов контроля с первичными приборами контроля мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, метеопараметров и др.

- Центр сбора и обработки информации, в том числе блоки обработки информации, концентраторы, ПЭВМ.

- Кабельные или беспроводные линии связи между стационарными постами контроля и пунктом (центром) сбора информации.

- Программное обеспечение, позволяющее управлять процессами сбора и передачи информации.

Посты контроля непрерывно осуществляют сбор данных на местности в автоматическом режиме и производят их обработку в реальном масштабе времени.

В центре сбора и обработки информации на мониторы АСКРО выводится оперативная информация о радиационной обстановке вокруг ОИАЭ за заданный период времени. В случае превышения установленных порогов мощности дозы гамма-излучения подаётся сигнал тревоги на мониторы АСКРО. Полученные данные обрабатываются, сводятся в выходной отчётный документ, архивируются и хранятся на сервере АСКРО.

Измерения радиационных параметров в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, которые нельзя делать автоматически, производятся с помощью переносных приборов, что с учётом размеров санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения может занимать много времени.